ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	«ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΣ τμχ. 1» 
CPV:33123230-9
	
	

	Ο προς προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφος  να έχει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά:
	
	

	1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για συνεχή και εντατική νοσοκομειακή χρήση. 
	
	

	2. Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (ενδεικτικά ΕΝ 60601-2-51 ή νεότερο ισοδύναμο). 
	
	

	3. Να παρέχει άμεση εκτύπωση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος χωρίς καθυστερήσεις. 
	
	

	4. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 
	
	

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
	
	

	Λειτουργία με δίκτυο ρεύματος και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 
	
	

	· Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης φόρτισης και να αναφερθεί η αυτονομία της μπαταρίας. 
	
	

	Φίλτρα (ή ισοδύναμα):
	
	

	· High-pass: περίπου 0,02 – 0,15 Hz
	
	

	         •
Low-pass: έως 150–300 Hz
	
	

	•
Αριθμός καναλιών: 12
	
	

	•
Αντίσταση εισόδου: ≥ 50 MΩ
	
	

	•
Απόκριση συχνότητας: εντός εύρους περίπου 0,02 – 300 Hz
	
	

	•
Ρυθμός δειγματοληψίας: ≥ 8000 samples/sec
	
	

	•
Δυνατότητα ανίχνευσης εμφυτευμένου βηματοδότη
	
	

	•
Δυνατότητα αποθήκευσης ΗΚΓ σε εσωτερική μνήμη και σε εξωτερικό μέσο (π.χ. USB)
	
	

	•
Ενσωματωμένο λογισμικό:
	
	

	•
αυτόματων μετρήσεων
	
	

	•
ανάλυσης ΗΚΓ
	
	

	•
εκτίμησης παραμέτρων (να τεκμηριώνεται η αξιοπιστία του)
	
	

	•
Δυνατότητα γραφικής απεικόνισης τμήματος ST
	
	

	Οθόνη
Έγχρωμη οθόνη αφής
	
	

	•
Ταυτόχρονη απεικόνιση έως 12 καναλιών
	
	

	•
Μέγεθος τουλάχιστον 6,5 ιντσών
	
	

	•
Υψηλή ανάλυση (να αναφερθεί)
	
	

	•
Εμφάνιση βασικών παραμέτρων (καρδιακός ρυθμός, κατάσταση ηλεκτροδίων κ.λπ.)
	
	

	ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ:
	
	

	Δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής 6 και 12 καναλιών
	
	

	•
Πυκνότητα καταγραφής: να αναφερθεί
	
	

	•
Μέγεθος χαρτιού: Α4 ή ισοδύναμο
	
	

	•
Ταχύτητα καταγραφής: 25 mm/sec (με δυνατότητα επιλογών)
	
	

	•
Ρυθμιζόμενος χρόνος εκτύπωσης
	
	

	•
Ευαισθησία: 0,25 / 0,5 / 1 / 2 cm/mV
	
	

	Λοιποί Όροι 
	
	

	· Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 


	
	

	· Να διασφαλίζεται τεχνική υποστήριξη και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
	
	


2

