ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑNΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| Το υπό προμήθεια σύστημα να είναι ψηφιακό, πλήρες, τροχήλατο και σύγχρονο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις τις τεχνολογίας |  |  |
| Το προσφερόμενο ουροδυναμικό μηχάνημα να είναι πλήρως συμβατό με το υπάρχον ουροροόμετρο (Flow transduser Flowmaster ) που διαθέτει η κλινική μας. Να μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το λογισμικό του μηχανήματος και να δουλεύει και αυτόνομα σαν απλό ουροροόμετρο. |  |  |
| Να φέρεται σε ειδική τροχήλατη βάση εργονομικού σχεδιασμού με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς με πέδηση για εύκολη μεταφορά του συστήματος εντός του εξεταστικού χώρου και να έχει ενσωματωμένο μετασχηματιστή απομόνωσης (Μονάδα ασφαλείας) για προστασία από τις διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Στην τροχήλατη βάση να μπορεί να τοποθετηθεί και ο Η/Υ του συστήματος |  |  |
| Να είναι εξολοκλήρου 100% ψηφιακό, και να προσφέρει στάνταρ στον εξοπλισμό τη δυνατότητα για τους παρακάτω τύπους ουροδυναμικού ελέγχου όπως: Ροής ούρων (uroflowmentry) με τεχνολογία Bluetooth. Κυστεομανομετρίας νερού (water cystometry) Ροής ούρων συνοδευόμενη από Κυστεομανομετρία (voiding cystometry) για μελέτη πιέσεων κατά την ούρηση (pressure flow studies). Ηλεκτρομυογραφίας (E.M.G ). Για την μέτρηση της λειτουργικότητας (τονικότητας )του σφιγκτηριακού μηχανισμού του ασθενούς το σύστημα να φέρει μονάδα Ηλεκτρομυογραφίας. Η E.M.G. να δύναται να επιτευχθεί με ηλεκτρόδια επικολλώμενα ( surface electrodes) και κατ’ επιλογήν με ηλεκτρόδια ομόκεντρων βελονών για εξειδικευμένη λήψη ΗΜΓ. Να διαθέτει λογισμικό προφιλομετρίας και ειδικής γυναικολογικής εξέτασης ώστε σε μελλοντική αναβάθμιση να απαιτείται μόνο ο εξολκέας της προφιλομετρίας. |  |  |
| Να διαθέτει μονάδα πιέσεων τριών (3) καναλιών για την μέτρηση της ενδοκυστικής πίεσης της ενδοκοιλιακής πίεσης της πίεσης ουρήθρας καθώς και ένα (1) κανάλι EMG. Ενώ μαθηματικά θα πρέπει να υπολογίζεται και να απεικονίζεται η πίεση εξωστήρα (Pdetrusor) και η πίεση σύγκλισης της ουρήθρας (P closure). |  |  |
| Να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί με μορφομετατροπείς πιέσεων νερού (water pressure transducers) αλλά και με T doc transducers και T doc καθετήρες αν ζητηθεί από την κλινική. |  |  |
| Ο μετατροπέας ροής (Flow transduser ) να είναι τύπου Weight cell και να φέρεται σε βάση μεταβλητού ύψους ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς. Ο μετατροπέας ροής (Flow transducer),να επικοινωνεί με τον υπολογιστή, με τεχνολογία Bluetooth τελευταίας γενιάς, εμβέλειας τουλάχιστον 5 μέτρων, ώστε να λειτουργεί παρά την παρεμβολή τοίχων, και να αποδεικνύεται από επίσημο prospect του κατασκευαστή. Ο μετατροπέας ροής να λειτουργεί και με αλκαλικές μπαταρίες και με επαναφορτιζόμενες ώστε να μην υπάρχει καθόλου καλώδιο ρεύματος, για να μην υπάρχει δέσμευση σε ποιο χώρο θα τοποθετηθεί. |  |  |
| Να συνοδεύεται από γυναικολογική καρέκλα ούρησης. |  |  |
| Η κεντρική μονάδα να ελέγχεται πλήρως με τηλεχειρισμό - να παρέχεται στον στάνταρ εξοπλισμό τηλεχειριστήριο υπερύθρων για την εξ αποστάσεως λειτουργία του μηχανήματος. |  |  |
| Να διαθέτει περισταλτική αντλία τουλάχιστον 4 ρολών, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα ή χειροκίνητα κατά την έναρξη της φάσης πλήρωσης της κύστεως. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής από τουλάχιστον 1 ml/min έως 250 ml/min. |  |  |
| Η αντλία να διαθέτει ζυγαριά εγχυόμενου όγκου ελεγχόμενη από το λογισμικό για την ακριβή μέτρηση του όγκου πλήρωσης της κύστης. |  |  |
| Να δοθούν επιπλέον δυνατότητες του συστήματος με προγράμματα και πρωτόκολλα εφαρμογών, που έχουν σκοπό τον πληρέστερο έλεγχο και την αντικειμενικότερη διάγνωση του ασθενούς για αξιολόγηση. |  |  |
| Το λειτουργικό (software) της ουροδυναμικής να περιλαμβάνει τα γνωστά νομογράμματα τουλάχιστον τα κάτωθι Abrams-Griffith, URA, WF, Siroky, ICS , LinPURR, Werner Schaefer, Blaivas, Liverpool, CHESS και Miskolc για παιδιά. |  |  |
| Κατά προτίμηση να διαθέτει τα κάτωθι ερωτηματολόγια ασθενών κατά ICS όπως: Incontinence impact list-International Prostate symptom score-Urogenital distress inventory |  |  |
| Να διαθέτει πολλαπλούς τύπους προκαθορισμένων αναφορών ασθενούς (reports), αλλά να δίνει και την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί και τα δικά του reports προσαρμοσμένα στις ανάγκες του. |  |  |
| Να συνοδεύεται από Η/Υ τρέχουσας τεχνολογίας, έγχρωμη οθόνη (TFT, Flat screen ή νεώτερης τεχνολογίας) τουλάχιστον 21’’ υψηλής ανάλυσης και έγχρωμο εκτυπωτή υψηλής ποιότητας. |  |  |
| Το λογισμικό πρόγραμμα της ουροδυναμικής να λειτουργεί στο νεώτερο περιβάλλον Windows του κατασκευαστή (να παρέχεται δυνατότητα αναβάθμισης). |  |  |
| Το λογισμικό πρόγραμμα της ουροδυναμικής να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα. |  |  |
| Να παρέχεται στάνταρ με τηλεχειριστήριο υπερύθρων |  |  |
| Να έχει δυνατότητα δικτύωσης |  |  |
| Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα Διαγνωστικού αυτοελέγχου του υλικού, για τη σωστή λειτουργία, με απεικόνιση των συνδεδεμένων εξαρτημάτων στην οθόνη. |  |  |
| Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε το μηχάνημα να δέχεται επιπλέον ουροοόμετρα στην ίδια βάση δεδομένων (τουλάχιστον 4) |  |  |
| Να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή χωρίς την ανάγκη δικτύωσης. |  |  |
| Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης για ορθοπρωκτική μανομετρία (Anorectal manometry) . |  |  |
| Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με μονάδα Προκλητών Δυναμικών (Neuro-Urodynamics) |  |  |
| Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με μονάδα βιοανάδρασης η οποία να είναι ενσωματωμένη στο υπάρχον λογισμικό του κυρίως μηχανήματος και να διαθέτει animation για παιδιά και ενήλικες, κανάλι πίεσης, κανάλι EMG, και κανάλι ροής. |  |  |
| Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με ειδικό μηχανισμό έλξεως (Puller mechanism) με τεχνολογία bluetooth (για ευελιξία τοποθέτησης πάνω σε ράγα Din) ο οποίος να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταριές ώστε να μην χρειάζονται καλώδια για την σύνδεση του με την κυρία μονάδα. |  |  |
| Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με μονάδα Video ουροδυναμικής. Η κατ επιλογή μονάδα Video ουροδυναμικής να είναι υψηλής ανάλυσης (High resolution) και να διαθέτει Cine loop τουλάχιστον 30 εικόνων το δευτερόλεπτο, για υψηλή ποιότητα εικόνας. |  |  |
| Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση τουλάχιστον σειράς ISO 9001:2008 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και υποστήριξη με γνήσια ανταλλακτικά τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια. |  |  |
| Η μειοδότρια εταιρεία να διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης και service στην Ελλάδα. |  |  |