ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) |  | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ» CPV:39143112-4 |  |  |  |
| Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά συστήματος | * το σύστημα να αποτελείται από αερόστρωμα και αντλία αέρος |  |  |
|  | *να είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EPUAP (European Pressure Ulcer Advanced Panel) ως προς την πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων |  |  |
|  | *να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε ασθενείς για την πρόληψη και για τη θεραπεία όλων των βαθμών κατακλίσεων |  |  |
|  | * να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης ανάλογα με το βάρος, τη θέση και τον σωματότυπο του ασθενούς επί της κλίνης |  |  |
|  | *να υπαρχει μηχανισμός διατήρησης της πίεσης για περιπτώσεις διακοπής του ρεύματος ή μεταφοράς του ασθενούς για τουλάχιστον 12 ώρες |  |  |
|  | * με το πάτημα ενός κουμπιού να επιτυγχάνεται μέγιστη πληρότητα σε όλες τις κυψελίδες, για τη διευκόλυνση εργασιών καθαρισμού ή μεταφοράς του ασθενή. Για την ασφάλεια του ασθενή, να απενεργοποιείται αυτόματα και να επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία του μετά το πέρας 30 λεπτών περίπου. |  |  |
|  | *να εκτελεί εναλλαγές της πίεσης στις κυψέλες με συχνότητα 1 προς 2 ανά κύκλο λειτουργίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μηδενική πίεση στο 50% της επιφάνειας του αεροστρώματος σε κάθε σημείο του κύκλου. |  |  |
|  | *να διαθέτει μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης CPR πάνω στο αερόστρωμα |  |  |
|  | * να διαθέτει τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης |  |  |
| Αερόστρωμα | *τα υλικά κατασκευής να διασφαλίζουν αντοχή στη συνεχή και μακροχρόνια χρήση (κατά προτίμηση πολυουρεθάνη) |  |  |
|  | *να διασφαλίζεται η ασφαλής σταθεροποίηση του στο κρεβάτι με ιμάντες στερέωσης |  |  |
|  | *να μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές θέσης της νοσοκομειακής κλίνης |  |  |
|  | *να αντικαθιστά πλήρως το συμβατικό στρώμα |  |  |
|  | *προτεινόμενο μέγεθος λειτουργικής επιφάνειας περίπου 200*85 cm (Μ*Π) και το ύψος του, κατά τη λειτουργία, να είναι τουλάχιστον 20 cm |  |  |
|  | *να αποτελείται από περίπου 20 διαπνεόμενους αεροθαλάμους για τη διαχείριση μικροκλίματος (υγρασία και θερμότητα) |  |  |
|  | * οι αεροθάλαμοι στο τμήμα της κεφαλής να είναι σταθεροί χωρίς να εκτελούν καμία κίνηση κατά τη λειτουργία |  |  |
|  | * να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας προς επιλογή i) εναλλασόμενης και ii) συνεχούς χαμηλής πίεσης |  |  |
|  | *κατά την εναλασσόμενη λειτουργία ο κύκλος θεραπείας να είναι σταθερός με επιλογή 10 λεπτά, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής αιμάτωση των ιστών |  |  |
|  | *να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των αεροθαλάμων μεμονωμένα |  |  |
|  | *στην είσοδο του αέρα στο στρώμα να υπάρχει φίλτρο για να αποτρέπεται η εισαγωγή μολυσμένου αέρα στο στρώμα. |  |  |
|  | *κατάλληλο για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 200 kg |  |  |
|  | *να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των καλωδίων |  |  |
| Κάλυμμα αεροστώματος | *να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό αδιάβροχο, βραδύκαυστο, με αντιμικροβιακές, βακτηριοστατικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες |  |  |
|  | *να αποσπάται πλήρως για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανσή του |  |  |
| Αντλία αέρος | *να είναι μικρού μεγέθους και να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα στερέωσης, για να κρεμαστεί από τη μετώπη της κλίνης ή να τοποθετηθεί δίπλα στο κρεβάτι |  |  |
|  | *να διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς σε περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας, χαμηλότερης πίεσης ή/ και βλάβης στη λειτουργία της αντλίας |  |  |
|  | * να διαθέτει κουμπί σίγασης των συναγερμών |  |  |
| Ειδικοί όροι | *η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |  |  |
|  | *η προμηθευτρια εταιρεία να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση και την επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού (να κατατεθεί πσιοποιητικό) |  |  |
|  | * ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να φέρει πιστοποίηση CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) |  |  |
|  | * να φέρει εγχειρίδιο χρήσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του (κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα) |  |  |
|  | * να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για της αντλίας 2 (δύο) και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 δέκα έτη |  |  |
|  | * ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συμμορφώνεται με το πρότυπο ηλεκτρικής ασφάλειας IEC 60601-1 |  |  |
|  | * απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές, με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και πρωτότυπα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση |  |  |
|  | *ασάφειες και αοριστίες ως προς την τεκμηρίωση θα θεωρούνται ως ουσιώδεις αποκλίσεις και η προσφορά θα απορρίπτεται |  |  |
| Αναμενόμενο συνολικό κόστος για 9 (εννέα) συστήματα (αερόστρωμα και αντλία) 13.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% |  |  |  |