ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΙΔΟΣ: ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΟΥΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ» |  |  |
| - Να είναι επιτραπέζια η φυγόκεντρος, νεότατης τεχνολογίας, με ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή. Κατάλληλη για κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές. - Να είναι μικρών διαστάσεων (Π x B x Y): 37 x 48 x 31 cm περίπου. - Μέγιστης χωρητικότητας: 4 x 145 ml. - Μέγιστης ταχύτητας: 4.500 RPM / 3.260 xG με οριζόντια κεφαλή και 16.000 RPM/24.328 xG με γωνιακή κεφαλή. - Να διαθέτει 4 προγράμματα φυγοκέντρησης που αποθηκεύονται σε αντίστοιχα πλήκτρα και 2 προγράμματα επιβράδυνσης. - Να έχει θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα. - Ρύθμιση χρόνου φυγοκέντρησης: 9 ώρες και 59 λεπτά και θέσεις συνεχούς λειτουργίας και στιγμιαίας λειτουργίας (pulse). - Να δέχεται διάφορες κεφαλές: οριζόντιες, γωνιακές, κεφαλή μικροαιματοκρίτη, μικροσωληναρίων και κεφαλή για πλάκες μικροτιτλοδότησης. - Να είναι εύκολη και απλή η αλλαγή (αφαίρεση-προσθήκη) κεφαλών με το πάτημα ενός κουμπιού (χωρίς χρήση εργαλείων). - Να διαθέτει οθόνη LCD, όπου παρουσιάζονται όλες οι παράμετροι φυγοκέντρησης και να προγραμματίζεται η φυγόκεντρος. - Να συνοδεύεται από οριζόντια κεφαλή με εύκολη αλλαγή χωρίς τη χρήση εργαλείων, μέγιστης ταχύτητας 4.500 RPM/3.260 xG. Με 4 σφραγιζόμενα, πιστοποιημένα βιολογικής ασφάλειας καπάκια με εύκολο σφράγισμα με μία κίνηση, clickseal, με 4 υποδοχείς για συνολική φυγοκέντρηση 16 κωνικών σωλήνων ούρων διαστ. διαμ. έως 17 mm και ύψους έως 110 mm. Η ίδια κεφαλή να δέχεται υποδοχείς/καλάθια για διαφόρων τύπων σωληναρίων από 2 ml έως 100 ml καθώς απευθείας μπουκάλι των 145ml. - Να διαθέτει επαγωγικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες. - Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης ανισοζυγισμένων δειγμάτων. - Να είναι αθόρυβης λειτουργίας στα 220V/50Hz (310W) : < 58dB. - Ο προμηθευτής να έχει εξουσιοδότηση για συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό από τον κατασκευαστικό οίκο. - Να είναι σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας. Με σήμανση CE/IVD και πιστοποίηση κατά ISO.Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 14001:2015 - Να έχει εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον |  |  |