ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Β | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ | - | - |
| 1 | Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (SSIR), με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες και ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε μαγνητική τομογραφία (MRI safe, Single chamber rate responsive pacemakers with special diagnostic capabilities) και διάρκεια ζωής > 8 έτη. | - | - |
|  | Συμβατότητα με μαγνητικούς τομογράφους 1,5 ή 3 Tesla χωρίς περιορισμούς στη ζώνη σάρωσης. |  |  |
|  | Βασικά Χαρακτηριστικά: • Συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης • Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης • βηματοδότησης με θύρα σύνδεσης IS-1. • Βασική συχνότητα: Προγραμματιζόμενη. • Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη. • Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη. • Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης Beat by Beat και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5 Volts παλμό εξόδου ασφάλειας. • Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη. • Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη. • Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμματιζόμενη • Nα δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 7 έτη. • Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης και τηλεμετάδοσης δεδομένων. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες : - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης. - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής της συχνότητας: Να υπάρχει ένας ή συνδυασμός των ακολούθων: - Μετρητής επιτάχυνσης. - Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό. - Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : 1) Ηλεκτρόδια ειδικά κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 2) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR . |  |  |
| 2 | Βηματοδότες μιας κοιλότητας με προσαρμοζόμενη συχνότητα (VVIR – SSIR) με ειδικές διαγνωστικές ικανότητες με μικρό μέγεθος και με δυνατότητα MRI με ζώνη αποκλεισμού ή FULL BODY MRI, με αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) 1,5 και 3 Tesla | - | - |
|  | Aυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) 1,5 και 3 Tesla. Να διαθέτει αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία μαγνητικής τομογραφίας (MRI MODE) και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό. |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: • Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης: Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης βηματοδότησης με θύρες σύνδεσης IS-1 • Βασική συχνότητα: προγραμματιζόμενη • Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα: Προγραμματιζόμενη • Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη • Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης • Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη • Να διαθέτει Ευαισθησία Προγραμματιζόμενη • Ανερέθιστη περίοδος: Προγραμματιζόμενη • Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη • Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% VVI βηματοδότηση πάνω από 10 χρόνια. • Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας • Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Καταγραφή ηλεκτρογράμματος στην μνήμη του βηματοδότη και πλήρη καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης. |  |  |
|  | - Ενεργοποίηση του αισθητήρα έως και 14 ημέρες πριν την εξέταση. - Ασφαλής κατά τη διάρκεια και ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας συμπεριλαμβανομένης και της θωρακικής κοιλότητας χωρίς περιορισμούς (FULL BODY MRI safe σε 3Τ). - Να συνοδεύεται από ειδικά ηλεκτρόδια MRI safe παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης σε μήκη που να καλύπτουν όλους τους σωματότυπους ασθενών έως και 60 cm, και τους απαραίτητους υποκλείδιους. | - | - |
|  | Συνοδά υλικά : 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 2) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR |  |  |
| B | ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΔΥΟ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ | - | - |
| 3 | Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα DDDR, με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και με δυνατότητα MRI 1,5 TESLA με ζώνη αποκλεισμού ή FULL BODY MRI | - | - |
|  | Με δυνατότητα MRI 1,5 TESLA με ζώνη αποκλεισμού ή FULL BODY MRI. Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς. |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: - Βηματοδότης μικρού μεγέθους <20 γραμμάρια - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης - Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1 - Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης - Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία Beat by Beat και στον κόλπο και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5V παλμό εξόδου ασφαλείας. - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. - Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. - Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες. - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη - Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9 χρόνια. - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. - Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας . |  |  |
|  | Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες: - Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch) - Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. - Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη - Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας - Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ μέσω του βηματοδότου - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. - Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής για πάνω από 14 λεπτά. - Αλγόριθμοι πρόληψης κολπικών ταχυαρρυθμιών - Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: - Μετρητής επιτάχυνσης - υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό - μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ |  |  |
| 4 | Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα DDDR και με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες και με ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία στα 3 Tesla | - | - |
|  | Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς κατά την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας 3 Tesla με συνοδεία ειδικών ηλεκτροδίων παθητικής και ενεργητικής πρόσφυσης, κατά την επιλογή του ιατρού, καθώς και υποκλείδιους εισαγωγείς |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: - Βηματοδότης μικρού μεγέθους ≤ 20 γραμμάρια - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης - Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1 - Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης - Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία Beat by Beat και αυτορρύθμιση της έντασης του χορηγούμενου ερεθίσματος με 5 V παλμό εξόδου ασφάλειας. - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. - Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. - Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες. - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη - Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9 χρόνια. - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. - Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας . |  |  |
|  | Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες: - Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch) - Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. - Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη - Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας - Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών. |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. - Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής για πάνω από 14 λεπτά. - Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία. |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: - Μετρητής επιτάχυνσης - υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό - μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης , άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ |  |  |
| 5 | Βηματοδότες δύο κοιλοτήτων με προσαρμοζόμενη συχνότητα (DDDR) με ειδικές θεραπευτικές και διαγνωστικές ικανότητες, για πρόληψη παθολογικών κολπικών ταχυκαρδιών | - | - |
|  | Με ειδική κατασκευή για να είναι ασφαλείς σε ολόσωμη μαγνητική τομογραφία στα 1,5 και 3 Tesla |  |  |
|  | Βασικά χαρακτηριστικά: - Πολικότητα αίσθησης και βηματοδότησης - Δυνατότητα διπολικής και μονοπολικής αίσθησης – βηματοδότησης στον κόλπο και στην κοιλία με θύρες σύνδεσης IS-1 - Δυνατότητα αυτόματης μετατροπής από διπολικό σε μονοπολικό τρόπο βηματοδότησης και αίσθησης - Βασική συχνότητα : Προγραμματιζόμενη - Ανώτερη οδηγούμενη συχνότητα (upper tacking and driven rate): Προγραμματιζόμενη - Τάση παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα, για τον κόλπο και την κοιλία - Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης ουδού βηματοδότησης στην κοιλία . - Διάρκεια παλμού: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Ευαισθησία: Προγραμματιζόμενη ανεξάρτητα για τον κόλπο και την κοιλία. - Κολποκοιλιακά διαστήματα: Προγραμματιζόμενα. - Αλγόριθμοι αναγνώρισης και προτίμησης της ενδογενούς κολποκοιλιακής αγωγής. - Ανερέθιστη περίοδος κολπική και κοιλιακή: Προγραμματιζόμενες. - Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 8 έτη - Αναμενομένη διάρκεια ζωής σε 100% DDD βηματοδότηση πάνω από 9 χρόνια. - Διενέργεια αναίμακτης ΗΦΜ (ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης) μέσω του βηματοδότη. - Κοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας |  |  |
|  | Ειδικές θεραπευτικές δυνατότητες: - Αυτόματη αλλαγή τρόπου βηματοδότησης επί αναγνωρίσεως ταχυαρρυθμιών (mode switch) - Κολποκοιλιακή βηματοδότηση ασφαλείας. - Διακοπή ταχυκαρδίας σχετιζόμενης με τον βηματοδότη - Προσαρμογή σε πρώιμη κοιλιακή συστολή - Αλγόριθμοι ανταπόκρισης σε απότομη μείωση της καρδιακής συχνότητας - Αλγόριθμοι πρόληψης και ανάταξης κολπικών ταχυαρρυθμιών. - Αυτόματη αντιταχυκαρδιακή κολπική βηματοδότηση - Με ειδικό αλγόριθμο πρόληψης κολπικής μαρμαρυγής |  |  |
|  | Διαγνωστικές ικανότητες: - Προβολή στην οθόνη του προγραμματιστή και καταγραφή ηλεκτρογράμματος σε πραγματικό χρόνο. - Αυτόματη καταγραφή επεισοδίων υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυκαρδιών. - Αυτόματη καταγραφή ηλεκτρογράμματος κατά τα επεισόδια αυτά με μνήμη καταγραφής. - Καταγραφή ποσοστών βηματοδότησης και κόλπο και κοιλία. |  |  |
|  | Αισθητήρας μεταβολής συχνότητας: Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: - Μετρητής επιτάχυνσης - υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό - μετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» αισθητήρας. |  |  |
|  | Συνοδά υλικά : 1) Ηλεκτρόδια κοιλιακά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης, άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 2) Ηλεκτρόδια κολπικά ενδοφλέβια βηματοδοτικά παθητικής ή ενεργητικής πρόσφυσης , άμεσα συμβατά με την ανωτέρω συσκευή IS-1 και να προσφέρουν όλες τις τεχνικές δυνατότητες του βηματοδότη. 3) Θηκάρια υποκλείδιου από 7 έως 11 FR 2 τμχ |  |  |
| 6 | Εμφυτευόμενη συσκευή συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής τύπου κλειστής αγκύλης (Injectable loop recorders) | - | - |
|  | Ασφαλής κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας 1,5 και 3 tesla |  |  |
|  | - Να είναι μικρού όγκου ≤1,4cc (διαστάσεις περίπου 49 x 9 x 3 mm). - Να τοποθετείται με ειδική συσκευή (η οποία να εμπεριέχεται στη συσκευασία), χωρίς χειρουργική επέμβαση. - Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και αποστολής δεδομένων από τον ασθενή, μέσω κινητού τηλεφώνου και ειδικής εφαρμογής APP (στα ελληνικά) και να διαθέτει Bluetooth wireless technology και ικανότητα αυτοενεργοποίησης επί καταγραφής αρρυθμίας (AF, Tachy, Brady, Pause). - Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού της διάρκειας καταγραφής για όλα τα επεισόδια (AF - Tachy, - Brady - Pause) πριν το επεισόδιο (Pre-trigger) έως 14 λεπτά και μετά το επεισόδιο (Post-trigger) έως 60 sec. - Να διαθέτει μνήμη καταγραφής 60 Min με δυνατότητα προτεραιότητας επεισοδίου καταγραφής (Episode Priority) καθώς και δυνατότητα προγραμματισμού παραμέτρων που καθορίζουν τη διάρκεια καταγραφής κάθε τύπου αρρυθμίας. |  |  |