ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ( Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς ) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Η ετήσια συντήρηση αφορά δέκα (10) μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού του κατασκευαστικού οίκου Fresenius Medical Care |  |  |
| B | Η ετήσια συντήρηση αφορά εννέα (9) μηχανήματα DBB-07 και DBB-EXA του οίκου NIKKISO |  |  |
| 1 | Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης σύμφωνα με τα όσα υποδεικνύονται από τον κατασκευαστικό οίκο | - | - |
| 2 | Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο από την κατασκευάστρια εταιρία προσωπικό, το οποίο θα διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά εκπαίδευσης. |  |  |
| 3 | Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται μια φορά το χρόνο και θα περιλαμβάνει: 1. Οπτικό εξωτερικό έλεγχο του μηχανήματος 2. Αλλαγή φίλτρων και ο-ring του μηχανήματος 3. Έλεγχος/ρυθμίσεις του υδραυλικού συστήματος – ροών – πιέσεων – θερμοκρασίας –αγωγιμότητας - διαμεμβρανικής πίεσης – υποδοχής φύσιγγας διττανθρακικών 4. Έλεγχος/ρυθμίσεις του συστήματος υπερδιήθησης και αντλιών διαλυμάτων 5. Έλεγχος των εξωτερικών συνεργαζόμενων στοιχείων του μηχανήματος 6. Έλεγχος και ρυθμίσεις των υπαρχόντων συστημάτων 7. Έλεγχος ηλεκτρικών διαρροών/ασφάλειας 8. Έλεγχος Τ1 9. Χημική απολύμανση |  |  |
| 4 | Κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης θα αλλάζονται όλα τα φθαρμένα υλικά, τα οποία είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν. |  |  |
| 5 | Εκτός των παραπάνω ο συντηρητής υποχρεούται να ανταποκρίνεται εντός 2 - 4 ωρών σε κάθε κλίση του τμήματος ή της τεχνικής υπηρεσίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών. |  |  |
|  | Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται με e-mail ή τηλεφωνικά για την βλάβη, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος |  |  |
| 6 | Στην τιμή θα περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως ανταλλακτικά, εξαρτήματα που θα απαιτούνται για την αποκατάσταση των βλαβών των μηχανημάτων. |  |  |
| 7 | Ο προμηθευτής να φέρει γνησιότητα ανταλλακτικών, ISO, CE ή MDF ή DECLARATION OF CONFORMITY πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Ένωσης, ISO:13485:2016 ,ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ISO 37001:2017 |  |  |
| 8 | Κατά τη διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας συντήρησης, βλαβών που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπευθύνους του τμήματος και τον τεχνικό του συντηρητή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος |  |  |