ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ  – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
	
	

	1. Να μετρά την αιμοσφαιρίνη του αίματος χωρίς τρύπημα του δακτύλου. Προκειμένου να μην υπάρχει καθόλου πόνος, να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά βιολογικού υλικού.
	
	

	2. Να διαθέτει μηχανισμό προσαρμογής του δακτύλου, προκειμένου να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος αυτού.
	
	

	3. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να πραγματοποιείται στην τελευταία φάλαγγα του δακτύλου (προς παλάμη), δεδομένου η αιμάτωση είναι μεγαλύτερη και η μέτρηση επιτελείται με υψηλότερη ακρίβεια. 
	
	

	4. Να μην υπάρχουν περιορισμοί στην λειτουργία και την αξιοπιστία του, που να αφορούν το μήκος του νυχιού, αν είναι βαμμένα ή όχι, την λιπαρότητα της επιφάνειας και της υγρασίας του δακτύλου.
	
	

	5. Το εύρος  μέτρησης της αιμοσφαιρίνης να είναι 6-18g/dl με απόκλιση +/-1 g/dl.
	
	

	6. Η μέτρηση να επιτυγχάνεται με αισθητήρα ροής αίματος, σε μήκη κύματος 600-940mm περίπου και να βασίζεται στη μέθοδο occlusion spectroscopy.
	
	

	7. Να δίνει μέχρι 4.500 αξιόπιστες μετρήσεις σε θερμοκρασίες 0-40ο C και να διαθέτει μετρητή εξετάσεων.


	
	

	8. Να αποθηκεύεται σε συνθήκες θερμοκρασίας -40ο C έως +70ο C και υγρασίας 5-95%.
	
	

	9. Ο αναλυτής να διαθέτει μνήμη των τελευταίων αποτελεσμάτων.
	
	

	10. Το σύστημα να μην έχει βιολογικά απόβλητα.
	
	

	11. Να μην είναι αναγκαία για την λειτουργία του η χρήση μέτρησης αναφοράς (calibration).
	
	

	12. Να συνεργάζεται άριστα με αναλυτή αναίμακτης μεθόδου προσδιορισμού αιμοσφαιρίνης, ο οποίος εκτός από την αιμοσφαιρίνη αίματος να μετρά και τους καρδιακούς παλμούς του αιμοδότη (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ).
	
	

	13. Το σύστημα να απευθύνεται σε οργανωμένα τμήματα αιμοδοσίας νοσοκομείων και όχι για οικιακή χρήση (non home use) από ασθενείς.
	
	

	14. Να διαθέτει πιστοποίηση IEC/EN6061-1-2, Class B και να είναι συμμορφούμενος με τις οδηγίες CSA601.1 και MOD 93/42/EEC.
	
	

	15. Η αξιοπιστία του να αποδεικνύεται με μελέτες σε Ελληνικά Τμήματα Αιμοδοσίας, αλλά και του εξωτερικού. Να υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης των μελετών εφόσον ζητηθούν.
	
	

	Επί ποινή απόρριψης οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα επιβεβαιώνονται οι ζητούμενες προδιαγραφές του διαγωνισμού με παραπομπές σε επίσημα έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου που αντιπροσωπεύουν. Οι παραπομπές θα γίνονται με αναφορά σε αριθμημένη σελίδα και αριθμημένο σημείο του εγγράφου,  όπου θα αποδεικνύεται η εναρμόνιση με την εκάστοτε προδιαγραφή.
	
	


2

