ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
«HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ)» CPV: 33123210-3
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	A. KATAΓΡΑΦΙΚΟ HOLTER  ΗΚΓ
	
	

	1. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΗ ΣΥΝΕΧΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (ΗΚΓ) ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΎ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΜΕΡΕΣ.
	
	

	2. ΝΑ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΆ.
	
	

	3. ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑ ΜΕ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ Β) ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟ PATCH ΩΣ ΕΠΊΘΕΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΟ ΗΛΕΚΤΡΌΔΙΟ.
	
	

	4. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΡΥΘΜΌ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ,XZ..
	
	

	5. NA ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΡΥΘΜΌ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ RR ΕΩΣ ΚΑΙ 1000 HZ.
	
	

	6.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ADC PRECISION24 BT.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.
	
	

	7.ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΊΑ ΣΕ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ 3Δ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 25, 100 HZ.
	
	

	8.ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΟΜΒΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΆΝΤΩΝ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΉ.
	
	

	9. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΙΔΙΚΉ ΡΎΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ.
	
	

	10. ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΗ ΡΎΘΜΙΣΗ ΟΡΊΩΝ ΓΙΑ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ONSET, OFFSET BEATS, ΚΑΙ ΒΠΜ ΣΕ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΊΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΚΑΡΔΊΑ.
	
	

	11. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΆ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΈΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΚΑΙ 14 ΜΈΡΕΣ.
	
	

	12.ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΊ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ Η ΔΙΚΤΎΟΥ Η ΚΙΝΗΤΟΎ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ.
	
	

	13. ΝΑ ΕΊΝΑΙ  ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΊΠΟΥ 50-30-12MM , ΒΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ29 ΓΡ. , ΚΑΙ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 1Ρ67.
	
	

	14. ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΉ ΩΣ ΠΡΟΣ: 
	
	

	· ΕΝΗΛΙΚΑΣ- ΠΑΙΔΊ
	
	

	· ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 1 ΕΩΣ 14
	
	

	· ΡΥΘΜΌ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ
	
	

	· ΣΥΧΝΌΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
	
	

	· ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΏΝ ΣΥΜΒΆΝΤΩΝ
	
	

	15. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΣΉΜΑΝΣΗ CE CLASS LLA, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΆ ΕΓΓΎΗΣΗ
	
	

	16.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΌ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ   ΜΕ ΤΑ ΕΞΕΙΣ
	
	

	         Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
	
	

	1. ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΊ ΣΕ Η/Υ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ  WINDOWS
	
	

	2. ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΆΨΕΙ  ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΏΝ ( ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 20)
	
	

	3. NA ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΜΕΝΟΎ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ
	
	

	4. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ  ΌΑΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕ ΣΑΦΉ ΥΠΌΔΕΙΞΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙ ΈΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΘΕΊ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΌΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΏΝ
	
	

	5. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΥΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΜΆΤΩΝ ΑΝΆΛΟΓΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥΣ
	
	

	6. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΕΜΦΆΝΙΣΗ ΤΟΥ ΗΚΓ ΣΕ ΠΛΉΡΗ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΗΝ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ  ΣΗΜΕΊΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
	
	

	7. ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΊ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΊΖΕΙ ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΠΑΡΆΘΥΡΑ
	
	

	8. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΠΙΝΆΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΎΣΙΜΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΏΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΈΤΡΩΝ ΑΝΑ ΤΎΠΟ ΑΡΡΥΘΜΙΏΝ
	
	

	9. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ TRENDS ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ
	
	

	10. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΏΝ
	
	

	11. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΉΣ
	
	

	12. ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΙΣΆΓΕΙ ΣΧΌΛΙΑ ΕΊΤΕ ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΑ ΕΊΤΕ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ  ΕΞΆΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΕ ΜΟΡΦΉ PDF
	
	

	13. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΑΠΌ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9001, ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΚΑΤΆ ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 27001.  ΠΡΟΚΕΊΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΊ  Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΉ Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ./1384/04  ΚΑΙ ΝΑΙ ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΓΡΑΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Η.Η.Ε. ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 117/2004.
	
	


2

