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	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                                                           (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ                                 (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ                                      (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	· Να είναι καινούργιο,αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας.

· Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι INOX 304.

· Να διαθέτει υδραυλική αυξομείωσης ύψους από 50cm έως 90cm μέσω ποδομοχλού.

· Οι εξωτερικές διαστάσεις της ολικής επιφάνειας του φορείου (μαζί με κάγκελα, προστατευτικό και οποιοδήποτε εξοπλισμό) να είναι αυστηρά: μήκος 185-187 cm, πλάτος  68-70 cm.Οι διαστάσεις καθορίζονται αυστηρά για να μπορούν να χωράνε στην καμπίνα του ανελκυστήρα.

· Το φορείο να φέρει στη βάση 4 τροχούς βαρέως  τύπου διαμέτρου 200mm-220 mm, οι δύο εκ των οποίων τουλάχιστον  να φέρουν σύστημα πέδησης (φρένα) , θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό με αθόρυβο ελαστικό πλέγμα που δεν αφήνει ίχνη και να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό τους.

· Η επιφάνεια κατάκλισης να υποδιαιρείται σε δύο τμήματα και να είναι κατασκευασμένη από INOX 304

· Να διαθέτει ερεισίνωτο πλάτης με ασφάλιση ανάκλησης η ρύθμιση της οποίας να γίνεται μέσω μεταλλικής σκαλιέρας τουλάχιστον 6 (έξι) σκάλες  και από 0 έως 80 μοίρες. Η χειρολαβή του ερεισίνωτου να είναι πτυσσόμενη για αποφυγή τραυματισμού των ασθενών.

· Να συνοδεύεται από προσθαφαιρούμενο στρώμα πάχους 5 έως 7 cm κατασκευασμένο από διογκωμένο αφρό πολυουρεθάνης το οποίο να είναι άκαυστο, αδιάβροχο, αντιμικροβιακό και ανθεκτικό στον καθαρισμό με απολυμαντικά. 

· Το φορείο να φέρει περιμετρικά ελαστικό προσκρουστήρα η τουλάχιστον στις τέσσερις γωνίες του φορείου, χωρίς να αφήνει σημάδια για την εξομάλυνση των προσκρούσεων.

· Να φέρει σε κάθε πλαϊνή  πλευρά ενσωματωμένα προστατευτικά κάγκελα χωρίς να προεξέχουν και να εμποδίζουν την πρόσβαση στην επιφάνεια κατάκλισης  με μηχανισμό ασφάλισης από το ίδιο υλικό με τον σκελετό.

· Να φέρει δύο χειρολαβές(μπάρες) μετακίνησης-ώθησης μπρος και πίσω από το ίδιο υλικό με τον σκελετό.

· Να διαθέτει στην πλευρά της κεφαλής και στις δυο πλευρές της επιφάνειας κατάκλισης ειδικές βάσεις τοποθέτησης στατώ ορών και το φορείο να συνοδεύεται από ένα στατώ ορού τουλάχιστον.

· Να φέρει υποδοχή με μικρή ανάκληση για φιάλη οξυγόνου από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου  >16 cm.

· Να αντέχει μέγιστο βάρος χρήστη έως 180 kg

· Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση EN  ISO 9001 ;2015 και EN ISO 13485 : 2016 για εμπορεία και τεχνική υποστήριξη.  Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

· Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά EN ISO 9001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE. Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

· Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε έτη (5) και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά την ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία.
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