| ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (Μπορεί να συμπληρώνεται ο αριθμός, ή η ομάδα/ενότητα προδιαγραφών) |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |  |  |  |
| Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Τύπος γεννήτριας |  | Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας η οποία να Αναφερθεί. | . |  |  |  |  |
| 2. | Ισχύς kW |  | Τουλάχιστον 20kW. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 3. | Ανατομικά προγράμματα |  | Να αναφερθούν προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 4. | Εύρος kVp |  | Τουλάχιστον 40-120kVp |  |  |  |  |  |
| 5. | Ελάχιστος χρόνος έκθεσης |  | 0,004sec |  |  |  |  |  |
| 6. | Εύρος mA |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 7. | Εύρος mAs |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Τύπος λυχνίας |  | Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορά rpm) & διπλοεστιακή |  |  |  |  |  |
| 9. | Μέγεθος εστιών, mm |  | Η μικρή εστία να είναι τουλάχιστον 0,8mm (όχι μεγαλύτερη) και η μεγάλη εστία να είναι τουλάχιστον 1,5mm (όχι μεγαλύτερη) |  |  |  |  |  |
| 10. | Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση |  | Δυνατότητα περιστροφής τους κατά +900 |  |  |  |  |  |
| 11. | Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 12. | Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min |  | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 13. | Καθ΄ ύψος κίνηση λυχνίας |  | ΝΑΙ (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) |  |  |  |  |  |
| 14. | Κλίση λυχνίας |  | ΝΑΙ (Να αναφερθεί) |  |  |  |  |  |
| 15. | Περιστροφή λυχνίας |  | ΝΑΙ (Να αναφερθεί) |  |  |  |  |  |
| 16. | Σύστημα αυτόματης μέτρησης δόσης (DAP) |  | ΝΑΙ Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Διαστάσεις (ΜχΒχΥ),cm |  | Να αναφερθούν |  |  |  |  |  |
| 18. | Συνολικό βάρος, Kg |  | <=210kg .Θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία το μικρότερο συνολικό βάρος |  |  |  |  |  |
| 19. | Χειριστήριο επιλογής ακτινογραφικών παραμέτρων |  | Ναι (να περιγραφεί) |  |  |  |  |  |
| 20. | Ενδείξεις επιλεγμένων ακτινογραφικών παραμέτρων |  | Ναι (να περιγραφεί) |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Κεντρικό φρένο τροχών | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Δυνατότητα αποθήκευσης /μεταφοράς κασετών | Έως και 4 κασέτες 35x43cm |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Περιστρεφόμενοι εμπρόσθιοι τροχοί | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Ασύρματος Ψηφιακός ΑνιχνευτήςΦορητή με κονσόλα λήψης και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων (τύπου Tablet/Laptop) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Ασύρματος Ψηφιακός Ανιχνευτής | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Να διαθέτει έναν ασύρματο (wireless / wifi) ψηφιακό ανιχνευτή, τελευταίας τεχνολογίας, άμορφης σιλικόνης, σπινθηριστή Csi, διαστάσεων τουλάχιστον 35cm x 43cm. | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Μέγεθος Pixel: 145μm ή μικρότερο | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Ενεργή μήτρα Pixel: 2.450 x 2.950 pixels τουλάχιστον. | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Βάθος ενεργής μήτρας: 16bit | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 29. |  | H τιμή του DQE να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 65% στα 0cycle/mm | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Βάρος ανιχνευτή περίπου 3,1 kg | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Να διαθέτει υψηλή προστασία από σκόνη και υγρασία με επίπεδα προστασίας που να είναι πιστοποιημένα κατά διεθνές πρότυπο | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Να αναφερθεί ο χρόνος φόρτισης καθώς και ο αριθμός λήψεων ανά πλήρη φόρτιση. Ο ανιχνευτής να συνοδεύεται τουλάχιστον από δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και μονάδα φόρτισης των μπαταριών. | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Φορητή Κονσόλα λήψης και επεξεργασίας ακτινολογικών εικόνων (τύπου Tablet/Laptop) | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Η φορητή κονσόλα λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης των εξετάσεων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή (να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων εξετάσεων) . Να είναι χαμηλού βάρους (μικρότερο από 1,5kg, Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον: έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) τουλάχιστον 12,3’’, επεξεργαστή επιπέδου i5, μνήμη RAM 8GB, 256GB SSD | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Η φορητή κονσόλα λήψης και επεξεργασίας θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα προεπισκόπησης και επεξεργασίας των ακτινογραφιών. Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για λήψη, θέαση, επεξεργασία των ψηφιακών εικόνων για την διενέργεια ακτινογραφικών εξετάσεων σε θαλάμους ασθενών, ΜΕΘ, χειρουργεία, κλπ. | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Να διαθέτει υπηρεσίες DICOM (Store, worklist,κλπ), αποστολής εικόνων σε PACS, εκτύπωσης εικόνων σε DICOM εκτυπωτή φιλμ. | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση |  |  |  |  |  |
| Β- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | Χρόνος Παράδοσης |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Ανταλλακτικά για 10 χρόνια |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Εγκατάσταση και Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας |  |  |  |  |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | O προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Η προσφέρουσα εταιρία να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO σειράς 9001 ή EN ISO σειράς 13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, να διαθέτει Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348 (ΦΕΚ 32Α/16-01-04). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | Ο εξοπλισμός θα εγκατασταθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την εγκατάσταση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, για την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, η επίδειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών. |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένων των ακτινολογικών λυχνιών και των ανιχνευτικών διατάξεων. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες από τον κατασκευαστή προληπτικές, τακτικές συντηρήσεις καθώς και η αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιασθεί στον εξοπλισμό, με αντικατάσταση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, που περιλαμβάνονται στο συγκρότημα ή είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του. Κατά την διάρκεια της εγγύησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κ.τ.λ. που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται φαξ, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης (downtime) οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε εργάσιμη ημέρα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών, η ποινική ρήτρα θα είναι πέντε (5) ημέρες επιπλέον παράταση του χρόνου εγγύησης χωρίς επί πλέον αμοιβή |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία. Να δοθεί το ετήσιο κόστος συντήρησης, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών και ανιχνευτικών διατάξεων, ανά έτος και για οκτώ (8) έτη μετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας. |  |  |  |  |  |  |
| 49. |  | Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Η προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει στους χώρους εγκατάστασης τους χειριστές, τεχνολόγους ακτινολόγους ή/και ιατρούς που θα χειρίζονται τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μόλις αυτός εγκατασταθεί. |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεώνεται και δεσμεύεται μαζί με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και όχι μετά το πέρας της εγκατάστασης να παραδώσει, σε πρωτότυπα: Service manual operator's manual (και στην Ελληνική γλώσσα). Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός : 40.000€ με ΦΠΑ. που συμπεριλαμβάνει και εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. |  |  |  |  |  |  |